质量保证

本公司提供自销售日起一年内的本机售后保证，但不包括不当使用所造成之损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自付，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器内部的损坏。（注：电极、标准液属于易耗品，不在保证范围内，本公司将保证电极交付使用时的品质。）

使用说明书

工业ORP计

型号：WT-2000

用户须知

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商,切勿自行修理。

- 执行标定工作之前请将仪器通电预热三十分钟。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

注意：因ORP电极线为特殊专用线，请勿剪接。若因剪接造成仪表无法标定等其他问题，生产厂家概不负责。

ORP电极在测量时，应先在正蒸馏水中（或去离子水中）清洗干净，并用滤纸吸干水分，防止杂质带进被测液中。电极的1/3应插入被测溶液中。

电极不用时应洗净，插入加有3.5mol氯化钾溶液的保护套，或将电极插进加有3.5mol氯化钾溶液的容器中。

检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用无水酒精擦拭，吹干后使用。

电极使用时间较长，出现测量误差时，须配合仪表进行标定。

历史数据查询：按MENU键,进入菜单七，屏幕出现如下显示

本仪表能12分钟记录一次数据，连续存储30天的历史数据，按DOWN键、UP键选择某一天的历史数据，当需要查询某一天的某时的数据时可按ENTER键进入，再按DOWN键、UP键前后移动光标查询。

再按ENTER键退至上一级界面，按MENU键退至上一级菜单.

-16-

4～20mA输出电流对应PH值设定：按MENU键,进入菜单六，屏幕出现如下显示

4-20mA 输出出厂时对应的PH值分别为-1000mV-1000mV ，但用户可根据自己的要求，任意设定对应的值以满足工控需要。按DOWN键、UP键调节数字，按ENTER键存储。

-15-

目     录

1．概述 …………………………………………………… 1

2．技术性能 ……………………………………………… 1

3．主要功能配制……………………………………………2

5．温度补偿…………………………………………………2

6．信号输出 ……………………………………………… 2

7．安装步骤 ………………………………………………3

8．侧面安装示意图…………………………………………4

9．后面板接线图……………………………………………5

10．前面板说明…………………………………………… 6

11．仪器操作……………………………………………… 8

概述

ORP计是一种用于测试和控制ORP值的精密仪表。一个内藏的微型计算机储存、计算和补偿有关测定ORP值的所有参数，诸如ORP值显示、温度显示、时间显示、输出电流显示等等。

内藏的EPROM使仪表能够在AC电源切断或电源线路故障时仍能保存设置的数值。

其他的附加装置和特点，诸如隔离式4～20mA输出电流、易读数的大屏幕多参数同时显示以及30天的数据查询显示功能，操作简化方便，使仪表成为工业测试和控制值的理想仪表。

技术性能

- 测量范围：-1000～+1000mV

- 分辨率：1mV；

- 级  别：0.05级

- 稳定性：≤2mV/24h

- 控制范围：-1000 mV ~+1000mV

- 信号输出：４～20mA

- 控制接口：ＯＮ／ＯＦＦ继电器接点

-1-

完成。调节后继电器的开关点将发生变化，其范围为: （H+ DELAY）---（H-DELAY）。如H=100mV，DELAY =5 mV,那么高点继电器将在高于105 mV动作， 95-105 mV范围内继电器不动作，有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。如L=-100mV，DELAY =5mV,那么低点继电器将在低于-105mV动作， -105mV ——  -95mV范围内继电器不动作，有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。

485通信地址、背光灯设定：按MENU键,进入菜单五, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，或ON/OFF转换，当LCD  LIGHT  SET处于ON状态时，按键无操作三分钟背光灯关闭这样节约用电，保护屏幕。按ENTER键存储。

-14-

报警设定：按MENU键,进入菜单四, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，按ENTER键存储。HIGH：高报警设置，LOW：低报警设置。DELAY：表示迟滞量设置。

注：迟滞量设置说明

为避免继电器不停跳动或控制溶液ORP值幅宽，本仪器设此功能，具体操作如下：按DOWN键、UP键调节DELAY：的值。即调节继电器迟滞量（客户可根据需要在此范围调节，仪器出厂时初始值为0. 0）调节好之后按ENTER键存储，仪器即记忆该数值，调节工作

-13-

- 继电器承受负载：

ＭＡＸ 220ＶAC/12VDC  ２Ａ

ＭＡＸ 125ＶAC/２８VDC ５Ａ

- 信号输出负载：≤500Ω

- 讯号输入阻抗：≥１×1012Ω

主要功能配制

具有显示、高低点输出ＯＮ／ＯＦＦ、高低点报警、30天历史数据查询电流输出。

具有显示、高低点输出ＯＮ／ＯＦＦ、高低点报警、30天历史数据查询,电流输出、4～20mA电流输出。

温度补偿

ORP不需要温度补偿、仪器默认并显示25℃。

信号输出

4～20mA电流输出，输出负载小于500(。

输出电流I=4mA+{（D-DL）/（DH-DL）}×16mA

其中：I—输出的电流值   D—当前测得的mV值；DH—用户设定的20mA电流对应的mV值，即输出上限；DL—用户设定的4mA电流对应的mV值，即输出下限。

-2-

出厂时DH设置为+1000mV，DL设置为-1000mV。

误差（Error）＝±0.04mA

安装步骤

- 在任何一块厚度为1/16英寸（1.5mm）至3/8英寸（9.5mm）的面板上，开出一个矩形切口。（参见图1）。

- 将仪器后部从开口正面插入，抵紧即可。

图1    面板开口

-3-

PH/ORP模式转换：按MENU键,进入菜单三, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节，仪器出厂时PH/ORP模式转换已设置好，通常不需要修改。

-12-

因仪器出厂时已经检验合格,以上第一、第二种方式都可省去.直接测量即可.

时间设定：按MENU键,进入菜单二, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，按ENTER键存储。

-11-

侧面安装示意图

图2

-4-

后面板接线图

1脚：高点常开端（NOH）         9脚：参比电极 (Ref)

2脚：高点公共端（COMH）       10脚：温补1 (TEMP1)

3脚：高点常闭端（NCH）         11脚：温补2 (TEMP2)

4脚：低点常开端（NOL）         12脚：PH测量电极(INPUT)

5脚：低点公共端（COML）        13脚： RS485   A

6脚：低点常闭端（NCL）          14脚： RS485   B

7脚：220V火线                   15脚：4～20mA电流+

8脚：220V零线                   16脚：4～20mA电流-

！注意：千万不可将电源接错，接好线后将盖板盖好。

-5-

第二种方式：当已知被测介质的ORP值时,若测量值与实际值有误差时,按MENU键, 屏幕出现如下显示

按DOWN键、UP键调节数字, 输入电极补偿值,使仪器显示ORP值与已知被测介质的实际ORP值一致。按ENTER键,直到屏幕出现如下显示，确认存储。

-10-

注:由于不同的电极其参数不可能完全一致,或者电极使用一段时间后其参数会发生变化,为了测量准确仪器须配合标准测试溶液进行电极补偿输入.仪器出厂时已经检验合格,通常此步骤可省去.

下面给客户介绍两种方式,以便特殊情况下使用.

第一种方式:准备两种标准液, 两种标准液的配制方法：

标准6.86pH缓冲液中加入稍过量醌氢醌(该标准液的ORP值为86mV)。标准4.00pH缓冲液中加入稍过量醌氢醌。(该标准液的ORP值为256mV)。标准液的保存时间为一周

将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH6.86中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。

若仪器显示ORP值和标准测试溶液的实际ORP值86 mV不一致时,

按DOWN键、UP键调节数字, 输入电极补偿值,使仪器显示ORP值与标准测试溶液的实际ORP值86 mV一致。按ENTER键,直到屏幕出现如下显示，确认存储。

-9-

前面板说明

1：MENU循环菜单键

2：DOWN数值减少键

3：UP数值增加键

4：ENTER确认键

-6-

显示格式：

ORP值为主显示，温度、输出电流、时间为副显示。

-7-

仪器操作

注意：在确保探棒、电源、以及其它接线端子正确接线后，方可通电操作。接通电源后，稍等片刻至LCD屏膜显示正常数值。

按MENU键,进入菜单一,屏幕出现如下显示.表示仪表等待输入电极补偿值.

# -8-

# Text boxes

ZERO SET

ORP= 83  mV

Zero SET:   3 mV

菜单一界面

Parameter　saving

Watting …

菜单五界面

菜单四界面

菜单三界面

菜单二界面

当前时间

输出电流显示显示显示

16:45:23

温度显示

968  mV

25.0℃

19.74 mA

主显示

测量状态

菜单七界面

菜单六界面

输入的电极补偿值

仪器显示ORP值

ZERO SET

ORP= 83  mV

Zero　ＳＥＴ:   3 mV

菜单一界面

仪器显示ORP值

输入的电极补偿值

输入的电极补偿值

Parameter　saving

Watting …

表示日期

DATA  SET

09，03，13

10：00：09

表示时间

Display　Set

ORP

PH/ORP模式转换

ALARM SET

HIGH：400mV

LOW：-400mV

DELAY：0mV

485  ADDRESS  SET

1

LCD  LIGHT  SET

OFF

4-20mA  SET

4 mA：  -1000mV

20 mA：  1000mV

Mar，13

光标对应的月/日；